   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                             2025 – 06 –
Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Medicinos įranga. Odontologinė įranga ir medicinos prietaisai“

VI Pirkimo dalis 
 Modulinis monitorius. Techninė specifikacija
Modulinis monitorius (1 vnt.).
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai


	1. 
	Prietaiso paskirtis
	Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimui, pritaikytas anestezinių dujų stebėjimui operacijos metu
	

	2. 
	Monitoriaus tipas
	Integruotas multiparametrų modulis kartu su papildomai įstatomu moduliu
	

	3. 
	Integruoto modulio matuojami parametrai
	1. EKG multiderivacinis kanalas
2. EKG/Kvėpavimas

3. Širdies susitraukimų dažnis

4. SpO2

5. Temperatūra

6. Neinvazinis kraujospūdžio matavimas
	


	4. 
	Papildomo įstatomo modulio matuojami parametrai
	Ne mažiau išvardintų parametrų:

1. CO2
2. O2

3. N2O

4. AA (des, Iso, Enf, Sev, Hal)
	

	5. 
	Monitoriaus ekranas
	Ne mažiau 12 colių lietimui jautrus aukštos raiškos ekranas
	

	6. 
	Monitoriaus apsauga nuo defibriliacijos iškrovos
	Būtina, atsigavimo laikas < 10 s.
	

	7. 
	Užduotų parametrų ribų peržengimo aliarmų sistema
	Vizualiniai ir garsiniai aliarmai
	

	8. 
	Reikalavimai aliarmo signalams
	1. Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė
2. Galimybė monitoriaus ekrane stebėti aliarminių pranešimų tekstą

3. Ne mažiau 3 lygių signalai
	

	9. 
	EKG derivacijos
	I, II, III, aVL, aVF, aVR
	

	10. 
	Širdies susitraukimų dažnis
	Ne siauresnis nei 30-300 ±5 susitraukimai per minutę
	

	11. 
	Duomenų analizė
	Yra kvėpavimo monitoringas ir Apnea atpažinimas
	

	12. 
	Temperatūros matavimas
	1. Ne siauresnėse ribose nei 0-50 ± 5 C
2. Matavimo paklaida ne daugiau ±0,1 C

3. Skaitmeninis atvaizdavimas
	

	13. 
	Neinvazinis kraujospūdžio matavimas
	1. Ne siauresnėse ribose nei 10-290 mmHg ± 10 mmHg

2. Oscilometrinis metodas

3. Automatinis ir rankinis darbo režimai

4. Skaitmeninis atvaizdavimas

5. Ekrane atvaizduojamas sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis.
	

	14. 
	SpO2 matavimas
	1. Paklaida ne daugiau ±2%

2. Atvaizduojama kreivė ir skaitmeninė skaitinė išraiška

3. Pulso matavimo diapazonas ne siauresnėse ribose nei 20-250 k/min ±10 k/min
	

	15. 
	Monitoriaus svoris
	Ne daugiau 5 kg.
	

	16. 
	Monitoriaus priedai:
	
	

	17. 
	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems su jungiamuoju kabeliu
	Pirštinis (standaus segtuko tipo), skirtas daugkartiniam naudojimui. 1 vnt. Jungiamasis kabelis prie monitoriaus 1 vnt. 
	

	18. 
	Manžetės neinvaziniam suaugusiųjų kraujospūdžio matavimui
	Ne mažiau 3 (trijų) skirtingų dydžių manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui 3 vnt. Komplektacijoje prijungimo žarnelė su jungtimi.
	

	19. 
	EKG paciento kabelis
	3 elektrodų paciento kabelis. 1 vnt. daugkartinio naudojimo.
	

	20. 
	Temperatūros matavimo daviklis
	Skirtas daugkartiniam naudojimui, paviršinės kūno temperatūros matavimui.  1vnt. 
	

	21. 
	Anestetinių dujų monitoravimo modulis
	Atskiras modulis, įstatomas į monitorių. 1 vnt. Komplektacijoje ne mažiau 10 vnt. drėgmės surinkėjų ir ne mažiau kaip 10 vnt. žarnelių, skirtų prijungti kvėpavimo kontūro ir drėgmės surinkėjo. 
	

	22. 
	Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba

2. Užpildytas prietaiso techninis pasas
	

	23. 
	CE sertifikatas arba atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina
	

	24. 
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	25. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	


