## RK rezultatai
KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS DĖL PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIŲ SU CENTRINĖS STEBĖJIMO SISTEMOS VIEŠOJO PIKIMO SUKURTOS DPS PAGRINDU REZULTATAI
Svarbu! Atsižvelgiant įtai, kad Rinkos konsultacijoje buvo pateiktos pastabos tik techninės specifikacijos projektui, apačioje pateikiame rinkos kosnultacijos rezultatus techninės specifikacijos daliai. 1. PIRKIMO OBJEKTAS Pacientų gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine stebėjimo sistema. Pirkimo objektas į dalis nėra skaidomas. Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 33195100-4 Monitoriai (prekės). Pateiktas techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.
Nr. | Patikslinta techninė specifikacija | Mato vienetas | Kiekis | T1 pastabos | CPO LT
1. dalis (Sutartis raštu) | Paciento gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine stebėjimo sistema
1.1. objektas | Gyvybinių funkcijų monitorius skirtas įvairaus amžiaus pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimui. | vnt. | 15
1.1.1. parametras | Jutiklinis ekranas: 1) įstrižainė ne mažesnė kaip 35 cm; 2) skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1280x768; 3) automatinis šviesumo reguliavimas. |  |  | Reikalavimas 1.1.2 – „skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1920×1080“ – reikšmingai riboja konkurenciją. Dauguma rinkoje esančių pacientų monitorių su nurodyta raiška priklauso aukštos klasės modulinei įrangai, todėl šis reikalavimas eliminuoja galimybę siūlyti funkcionalius ir kokybiškus nemodulinius monitorius, kurių skiriamoji geba yra šiek tiek mažesnė. Atsižvelgiant į tai, siūlome koreguoti reikalavimą taip: „1.1.2 Skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 1366×768.“ Toks pakeitimas išplėstų tiekėjų galimybes pateikti pasiūlymus, užtikrintų didesnę konkurenciją bei prisidėtų prie racionalesnio viešųjų pirkimų biudžeto panaudojimo. Jei perkančioji organizacija vis dėlto nuspręstų nekeisti šio reikalavimo, siūlome jį perkelti prie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, suteikiant papildomus balus už didesnę skiriamąją gebą, bet neeliminuojant kitų tinkamų sprendimų. | Keičiama į: Jutiklinis ekranas: 1. įstrižainė ne mažiau 35 cm; 2. skiriamoji geba ne mažiau 1280x768; 3. automatinis šviesumo reguliavimas
1.1.2. parametras | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius ne mažesnis kaip 10.
1.1.3. parametras | Monitoruojami parametrai: 1) EKG multiderivacinis kanalas; 2) kvėpavimo dažnis; 3) širdies susitraukimų dažnis; 4) aritmijų/ST segmento analizė; 5) SpO2; 6) neinvazinis kraujo spaudimas; 7) temperatūra.
1.1.4. parametras | Naktinis ir privatus vaizdavimo režimas.
1.1.5. parametras | Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų, inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas.
1.1.6. parametras | Oksikardiorespirogramos vaizdavimas.
1.1.7. parametras | Periferinių prietaisų pajungimas: 1) LAN jungtis, leidžianti įjungti monitorių į tinklą; 2) USB jungtys, ≥ 2 vnt.; 3) bevielio tinklo sąsaja; 4) jungtis personalo iškvietimui.
1.1.8. parametras | Konstrukcija be ventiliatorių.
1.1.9. parametras | Funkcijų pasirinkimas tiesioginio pasirinkimo mygtukais ekrane.
1.1.10. parametras | Reikalavimai EKG registracijos kanalui: 1) EKG kabelis - trijų arba penkių elektrodų EKG kabelis; 2) signalo stiprinimo pasirinkimai, ne blogesni kaip 1.25, 2.5, 10, 20, 40 mm/mV ir automatinis; 3)automatinė nukritusio elektrodo detekcija; 4) stimuliatoriaus detekcija; 5) aritmijų klasifikacija - nustatant ne mažiau kaip 27 aritmijų tipų; 6) ŠSD matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 15 iki 350 k/min. ; 7) ekstrasistolių nustatymo diapazonas ne siauresnis kaip 0 iki 100 per minutę. |  |  | 1.10.5. Reikalavimas riboja konkurenciją, daugelis tiekėjų galinčių dalyvauti pirkime neturi tiek aritmijų, prašome pakeisti sekančiai: ,,aritmijų klasifikacija - nustatant ne mažiau kaip 27 aritmijų tipų” 1.10.7. Ekstrasistolių (PVC) matavimo diapazonas nuo 1 iki 100 per minutę laikomas kliniškai pakankamu. Įprastai ekstrasistolės nėra nuolatinės – jos pasireiškia epizodiškai, net esant aktyviai aritmijai, >6 ekstrasistolės per minutę jau laikomos dažnomis. Klinikiniuose vadovuose dažniausiai nagrinėjamos ekstrasistolės, kai jų dažnis yra iki ~30–60/min. Kai ekstrasistolės pasiekia ar viršija 100/min, Jas dažnai nebėra prasminga skaičiuoti kaip pavienes, nes jos pereina į skilvelinę tachikardiją (VT) ar trigerines formas (bigeminiją, trigeminiją). Tokiais atvejais svarbiau identifikuoti aritmijos tipą, o ne ekstrasistolių skaičių. Todėl prašome koreguoti reikalavimą nuo 1 iki 100 per minutę. | Keičiama į: Reikalavimai EKG registracijos kanalui: 1. Trijų arba penkių elektrodų EKG kabelis; 2. Signalo stiprinimo pasirinkimai, ne blogiau 1.25, 2.5, 10, 20, 40 mm/mV ir automatinis; 3. Automatinis nukritusio elektrodo nustatymas; 4. Stimuliatoriaus detekcija; 5. Aritmijų klasifikacija: nustatomi ne mažiau kaip 27 aritmijų tipai; 6. ŠSD matavimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 15 iki 350 k/min.; 7. Ekstrasistolių nustatymo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1 iki 100 per minutę.
1.1.11. parametras | Kvėpavimo matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0 iki 200 k/min.
1.1.12. parametras | Reikalavimai SpO2 kanalui: 1) matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 1 iki 100 %; 2) ŠSD matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 25 iki 300 k/min. 3) aliarmo sustabdymas AKS matavimo metu, jei SpO2 matuojamas ant tos pačios galūnės; 4) perfuzijos indekso vaizdavimas.
1.1.13. parametras | Reikalavimai neinvazinio kraujo spaudimo kanalui: 1) matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 10 iki 290 mmHg; 2) pasirenkamas matavimo intervalų diapazonas automatiniam režime ne siauresnis kaip nuo 1 iki 480 min.; 3) skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 mmHg; 4) manžečių komplektas ne mažiau kaip 3 dydžių.
1.1.14. parametras | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: 1) matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 50°C; 2) ≥ 2 temperatūros kanalai; 3) diferencinės temperatūros matavimas; 4) davikliai: odos ir perstemplinis (esophageal).
1.1.15. parametras | Aliarmai širdies sustojimo, kvėpavimo sustojimo, skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejais. |  |  |  | 2.16 reikalavimas pašalintas
1.1.16. parametras | Duomenų atmintis: 1) ne mažesnė kaip 200 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele; 2. ne mažesnė kaip 1000 neinvazinio kraujo spaudimo matavimų; 3) ne mažesnė kaip 1000 įvykių. |  |  | Reikalavimas 2000 val. tendencijų atminčiai yra perteklinis ir riboja konkurenciją. Taip pat, kartu su pacientų monitoriais perkama centrinė monitoravimo stotis, kurioje gali būti saugomi šie duomenys. Todėl prašome koreguoti reikalavimą sekančiai: ,,Duomenų atmintis: 1) ne mažesnė kaip 1200 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele” | Keičiama į: 1. Ne mažiau 200 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele; . 2. Ne mažiau 1000 neinvazinio kraujo spaudimo matavimų; 3. Ne mažiau 1000 įvykių.
1.1.17. parametras | Gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektacija (kiekvienam siūlomam monitoriui): 1) EKG kabelis - 1 vnt.; 2) SpO2 daviklis - 1 vnt.; 3) kraujospūdžio matavimo manžetės (skirtingu dydžių) – 3 vnt., 4) temperatūros matavimo daviklis – 2 vnt., 5) baterija – 1 vnt..
1.1.18. parametras | Maitinimo šaltiniai: 1) elektros tinklas; 2) vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau kaip 4 val. |  |  | Reikalavimas ,,2) vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau kaip 10 val.“ yra perteklinis, prašome koreguoti sekančiai: ,,2) vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau kaip 9 val.” Šis darbo laikas yra pakankamas užtikrinti monitoriaus funkcionalumą ir saugų naudojimą – tiek kasdieniam darbui, tiek nenumatytais atvejais (pavyzdžiui, esant elektros tiekimo sutrikimams ar pervežant pacientą skyriuje). | Keičiama į: Maitinimo šaltiniai: 1. Elektros tinklas; 2.Vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau 4 val.
1.1.19 parametras | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių: pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus
1.2. objektas | Modulinis gyvybinių funkcijų monitorius su transportinio monitoriaus moduliu skirtas įvairaus amžiaus pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimui. | vnt. | 2
1.2.1. parametras | Jutiklinis ekranas: 1) įstrižainė ne mažesnė kaip 35 cm; 2) skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1920x1080; 3) automatinis šviesumo reguliavimas.
1.2.2. parametras | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius ne mažesnis kaip 10.
1.2.3. parametras | Monitoruojami parametrai: 1) EKG multiderivacinis kanalas; 2) kvėpavimo dažnis; 3) širdies susitraukimų dažnis; 4) aritmijų/ST segmento analizė; 5) SpO2; 6) neinvazinis kraujo spaudimas; 7) temperatūra.
1.2.4. parametras | Naktinis ir privatus vaizdavimo režimai.
1.2.5. parametras | Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų, inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas.
1.2.6. parametras | Oksikardiorespirogramos vaizdavimas.
1.2.7. parametras | Periferinių prietaisų pajungimas: 1) LAN jungtis, leidžianti įjungti monitorių į tinklą; 2) USB jungtis, ≥ 2 jungtys; 3) bevielio tinklo sąsaja; 4) jungtis personalo iškvietimui.
1.2.8. parametras | Konstrukcija be ventiliatorių.
1.2.9. parametras | Funkcijų pasirinkimas tiesioginio pasirinkimo mygtukais ekrane.
1.2.10. parametras | Reikalavimai EKG registracijos kanalui: 1) EKG kabelis - trijų arba penkių elektrodų EKG kabelis; 2) signalo stiprinimo pasirinkimai, ne blogesni kaip 1.25, 2.5, 10, 20, 40 mm/mV ir automatinis; 3) automatinė nukritusio elektrodo detekcija; 4) stimuliatoriaus detekcija; 5) aritmijų klasifikacija - nustatant ne mažiau kaip 27 aritmijų tipų; 6) ŠSD matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 15 iki 350 k/min.; 7) ekstrasistolių nustatymo diapazonas ne siauresnis kaip 0 iki 100 per minutę. |  |  | 2.10.5. Reikalavimas riboja konkurenciją, daugelis tiekėjų galinčių dalyvauti pirkime neturi tiek aritmijų, prašome pakeisti sekančiai: ,,aritmijų klasifikacija - nustatant ne mažiau kaip 27 aritmijų tipų” 2.10.7. Ekstrasistolių (PVC) matavimo diapazonas nuo 1 iki 100 per minutę laikomas kliniškai pakankamu. Įprastai ekstrasistolės nėra nuolatinės – jos pasireiškia epizodiškai, net esant aktyviai aritmijai, >6 ekstrasistolės per minutę jau laikomos dažnomis. Klinikiniuose vadovuose dažniausiai nagrinėjamos ekstrasistolės, kai jų dažnis yra iki ~30–60/min. Kai ekstrasistolės pasiekia ar viršija 100/min, Jas dažnai nebėra prasminga skaičiuoti kaip pavienes, nes jos pereina į skilvelinę tachikardiją (VT) ar trigerines formas (bigeminiją, trigeminiją). Tokiais atvejais svarbiau identifikuoti aritmijos tipą, o ne ekstrasistolių skaičių. Todėl prašome koreguoti reikalavimą nuo 1 iki 100 per minutę. | Atsižvelgiama į T1 tiekėjo komentarus.
1.2.11. parametras | Kvėpavimo matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0 iki 200 k/min.
1.2.12. parametras | Reikalavimai SpO2 kanalui: 1) matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 1 iki 100 %; 2) ŠSD matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 20 iki 300 k/min.; 3) aliarmo sustabdymas AKS matavimo metu, jei SpO2 matuojamas ant tos pačios galūnės; 4) perfuzijos indekso vaizdavimas.
1.2.13. parametras | Reikalavimai neinvazinio kraujo spaudimo kanalui: 1) matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 10 iki 290 mmHg; 2) pasirenkamas matavimo intervalų diapazonas automatiniam režime ne siauresnis kaip 1 iki 480 min.; 3) skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 mmHg; 4) manžečių komplektas ne mažiau kaip 3 dydžių. |  |  |  | 2.15 reikalavimas pašalintas
1.2.14. parametras | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: 1) matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 1 iki 50°C; 2) ≥ 2 temperatūros matavimo kanalai; 3) diferencinės temperatūros matavimas; 4) davikliai: odos ir perstemplinis (esophageal). |  |  | Prašome patikslinti ar perstemplinis temperatūros daviklis yra tas pats kaip ir stemplinis temperatūros daviklis? | Atsižvelgiama į T1 tiekėjo komentarus.
1.2.15. parametras | Aliarmai širdies sustojimo, kvėpavimo sustojimo, skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejais.
1.2.16. parametras | Duomenų atmintis: 1) ne mažesnė kaip 120 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele; 2) ne mažesnė kaip 1000 neinvazinio kraujo spaudimo matavimų; 3) ne mažesnė kaip 1000 įvykių. |  |  | Reikalavimas 2000 val. tendencijų atminčiai yra perteklinis ir riboja konkurenciją. Taip pat, kartu su pacientų monitoriais perkama centrinė monitoravimo stotis, kurioje gali būti saugomi šie duomenys. Todėl prašome koreguoti reikalavimą sekančiai: ,,Duomenų atmintis: 1) ne mažesnė kaip 120 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele;” | Atsižvelgiama į T1 tiekėjo komentarus. Reikalavimas koreguojamas: 1) ne mažesnė kaip 120 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele;
1.2.17. parametras | Maitinimo šaltiniai: 1) elektros tinklas; 2) vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau 2 val. |  |  | Reikalavimas ,,2) vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau kaip 4 val.“ yra perteklinis, prašome koreguoti sekančiai: ,,2) vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau kaip 2 val.” Šis darbo laikas yra pakankamas užtikrinti monitoriaus funkcionalumą ir saugų naudojimą – tiek kasdieniam darbui, tiek nenumatytais atvejais (pavyzdžiui, esant elektros tiekimo sutrikimams ar pervežant pacientą skyriuje). | Atsižvelgiama į T1 tiekėjo komentarus. Reikalavimas koreguojamas: 2) vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau kaip 2 val.
1.2.18. parametras | Modulinio monitoriaus komplektacija: 1) EKG kabelis - 1 vnt.; 2) SpO2 daviklis - 1 vnt.; 3) kraujospūdžio matavimo manžetės (skirtingų dydžių) – 3 vnt., 4) temperatūros matavimo daviklis – 2 vnt., 5) baterija – 1 vnt.
1.2.19. parametras | Transportinis monitorius arba modulis: 1) mobilus, su rankena pernešimui; 2) naudojamas su siūlomu moduliniu monitoriumi arba atskirai paciento transportavimo metu.
1.2.20. parametras | Ekranas: 1)palvotas, lietimui jautrus; 2) skiriamoji geba ne mažesnė kaip 720 x 1280; 3) ekrane atvaizduojamos ne mažiau kaip 5 kreivės.
1.2.21. parametras | Monitoruojami parametrai: 1) EKG multiderivacinis kanalas; 2) kvėpavimo dažnis; 3) širdies susitraukimų dažnis; 4) aritmijų/ST segmento analizė; 5) SpO2; 6) neinvazinis kraujo spaudimas; 7) temperatūra.
1.2.22. parametras | Aritmijų klasifikacija - nustatomi ne mažiau kaip 27 aritmijų tipai. |  |  | Reikalavimas riboja konkurenciją, daugelis tiekėjų galinčių dalyvauti pirkime neturi tiek aritmijų, prašome pakeisti sekančiai: ,,aritmijų klasifikacija - nustatant ne mažiau kaip 27 aritmijų tipų” | Atsižvelgiama į T1 tiekėjo komentarus. Reikalavimas koreguojamas: aritmijų klasifikacija - nustatant ne mažiau kaip 27 aritmijų tipų
1.2.23. parametras | IP44 arba aukštesnės klasės atsparumas aplinkos poveikiui
1.2.24. parametras | Duomenų atmintis: 1) ne mažesnė kaip 120 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele; 2) ne mažiau kaip 200 įvykių. |  |  | Reikalavimas 200 val. tendencijų atminčiai yra perteklinis ir riboja konkurenciją. Taip pat, kartu su pacientų monitoriais perkama centrinė monitoravimo stotis, kurioje gali būti saugomi šie duomenys. Todėl prašome koreguoti reikalavimą sekančiai: ,,Duomenų atmintis: 1) ne mažesnė kaip 120 val. tendencijų atmintis, vaizduojama grafiškai ar lentele” | Atsižvelgiama į T1 tiekėjo komentarus.
1.2.25. parametras | Maitinimo šaltiniai: 1. Vidinis akumuliatorius užtikrinantis monitoriaus darbą ne mažiau 5 val.
1.2.26. parametras | Transportinio monitoriaus komplektacija: 1) EKG kabelis - 1 vnt.; 2) SpO2 daviklis - 1 vnt.; 3) kraujospūdžio matavimo manžetės (skirtingų dydžių) – 3 vnt.; 4) temperatūros matavimo daviklis – 2 vnt.; 5)baterija – 1 vnt..
1.2.27 parametras | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių: pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus
1.3. | Centrinė stebėjimo stotis apjungianti į bendrą tinklą visus siūlomus gyvybinių funkcijų monitorius | vnt. | 2
objektas
1.3.1. parametras | Stebimos EKG kreivės, pletizmograma, kvėpavimo kreivė.
1.3.2. parametras | Stebimi parametrai: 1) ŠSD; 2) ST matavimai; 3) ekstrasistolės; 4) kvėpavimo dažnis; 5) neinvazinio kraujo spaudimo matavimai; 6) invazinio kraujo spaudimo matavimai; 7) SpO2; 8) perfuzijos indeksas; 9) širdies minutinis tūris; 10) temperatūra; 11) temperatūros skirtumas.
1.3.3. parametras | Monitoravimo duomenų vaizdavimas dviejuose monitoriuose: 1) viename vaizduojami visų stebimų pacientų duomenys; 2) kitame pasirinkto paciento. |  |  | Reikalavimas pritaikytas vienam tiekėjui, prašome šalinti šį reikalavimą. | Neatsižvelgiama, reikalavimą atitinka daugiau nei 1 gamintojas.
1.3.4. parametras | Paciento registruojamų parametrų dinaminiai trendai ne mažiau kaip 12 val.
1.3.5. parametras | AKS matavimo aktyvavimas iš centrinės stebėjimo stoties.
1.3.6. parametras | Aliarmų ribų gyvybiniams parametrams nustatymas iš centrinės stebėjimo stoties.
1.3.7. parametras | Kardiorespirogramos vaizdavimas.
1.3.8. parametras | Kreivių „užšaldymo“ funkcija.
1.3.9. parametras | Stebimų duomenų peržiūrėjimas prisijungus prie ligoninės tinkle esančio kompiuterio.
1.3.10. parametras | Automatinis prijungto prie centrinės stebėjimo stoties paciento monitoriaus laiko sinchronizavimas.
1.3.11. parametras | Peržiūros prieš spausdinant funkcija, spausdinamų duomenų ir kreivių pasirinkimas.
1.3.12. parametras | Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus tendencijų „trend“ trukmė peržiūrėjimui ne mažiasnė kaip 200 valandų.
1.3.13. parametras | Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus pilna kreivių išklotinė peržiūrėjimui ne mažiasnė kaip 200 valandų.
1.3.14. parametras | Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus aliarmo įvykių kiekis peržiūrėjimui ne mažesnis kaip 3000. |  |  | Reikalavimas perteklinis, prašome koreguoti sekančiai: ,,Kiekvieno įjungto į tinklą monitoriaus aliarmo įvykių kiekis peržiūrėjimui ne mažesnis kaip 3000.” | Atsižvelgiama į T1 tiekėjo komentarus.
1.3.15. parametras | Visų vieno paciento monitoruojamų parametrų tendencijų ir histogramos vaizdavimas.
1.3.16. parametras | Vaistų dozių, oksigenacijos, ventiliacijos parametrų, hemodinaminių parametrų inkstų klinikinių parametrų skaičiavimas.
1.3.17. parametras | Aliarmai: 1) naudotojo nustatomi; 2) trijų lygių garsiniai ir vizualiniai.
1.3.18. parametras | Centrinės stebėjimo stoties komplektacija - kompiuterizuota darbo vieta su programine įranga, atitinkančia gamintojo numatytus parametrus.
1.3.19. parametras | Garantinis laikotarpis ne mažiasnis kaip 24 mėnesiai.
1.3.20. parametras | Gamintojo įgaliojimo kopiją, suteikianti teisę instaliuoti siūlomą įrangą (Pateikti).
1.3.21. parametras | CE ženklinimas privalomas (Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE ženklinimą patvirtinančią dokumento kopiją).
1.3.22. parametras | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (Kartu su įranga pateikiama dokumentacija).
Siūlomi EN kriterijai
Kriterijus | Pavadinimas | Vertė | Vertė visame pirkime | Centrinės stoties funkcionalumą galima praplėsti, norint prijungti kitus ligoninėje naudojamus prietaisus. Visa prie paciento lovos priskirta medicininė įranga atvaizduojama viename sektoriuje centrinės monotiravimo sistemos ar stebėjimo stoties ekrane. 1. Infuzines tūrines, švirkštines pompas 2. DPV aparatus 3. Defibriliatorius 4. Anestezijos aparatus 5. IP kameras | Netsižvelgiama.
T1 | Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) |  | 5000 Eur | Pacientų monitorių ekrano savybės 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Palaikomos gestų funkcijos | Atskirai išskirti gestų funkcijos nėra prasmės, nes tai talpinio jutiklinio ekrano technologijos privalumas
T2 | Centrinės stoties programinė įranga pasirengusi integracijos darbams į ligoninės informacinę sistemą: 1. HL7 formatu; 2. ADT funkcijų palaikymas (angl. admit discharge transfer) integracijai su ligoninės HIS |  | 1000 Eur | Moduliniams pacientų monitoriams Galimi registruoti parametrai EKG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, IBP, C.O., CO₂, AG, BIS, NMT, rSO₂, PiCCO, FloTrac, ICG, EEG, SvO₂/ScvO₂ | AG, BIS, NMT, rSO₂, PiCCO, FloTrac, ICG, EEG, SvO₂/ScvO₂ funkcionalumų ligoninė neišnaudos, nes neatlieka labai sudėtingų chirurginių operacijų
T3 | ST segmento analizė su histograma |  | 6800 Eur | Centrinės stoties programinė įranga pasirengusi integracijos darbams į ligoninės informacinę sistemą: 1. HL7 formatu 2. ADT funkcijų palaikymas (angl. admit discharge transfer) integracijai su ligoninės HIS
G | Monitorių ir monitoravimo stoties garantinis laikotarpis ≥ 36 mėn. |  | 5600 Eur | Moduliniai paciento monitoriai komplektuojami su kliniškai asistuojančia programine įranga invazinės hemodinamikos monitoravimui (širdies minutiniam tūriui) 1. Fiziologinių parametrų grafinis vaizdavimas nurodant susijusių parametrų tarpusavio ryšį 2. Pasyvaus kojų pakėlimo testas (PLR) 3. Frank-starling kreivės vaizdavimas | Šių funkcionalumų ligoninė nepageidauja, kadangi nėra poreikio.