## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
FUNKCINĖ LOVA IR ERGOTERAPINIS STALAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ELEKTRINĖ FUNKCINĖ LOVA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Elektrinė funkcinė lova
1.1. | Elektrinė funkcinė lova | 12 | vnt
1.1.1. | Medicininės paskirties elektrinio valdymo funkcinė lova.
1.1.2. | Čiužinio segmentai sudaryti iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų), iš kurių: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų segmentai.
1.1.3. | Platformos sekcijos pagamintos iš plastikinių plokščių, arba iš HPL plokščių, arba iš metalinių plokščių. Konstrukcijos iš metalinės vielos arba strypų laikomos netinkamomis.
1.1.4. | Valdymo tipas: valdoma elektrine pavara.
1.1.5. | Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio), ne siauresniame diapazone už nurodytą: 46 - 80 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
1.1.6. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas ≥ 63º, valdoma elektrine pavara.
1.1.7. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampas ≥ 35º, valdoma elektrine pavara.
1.1.8. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampas ≥ 25º, valdoma mechaniniu būdu.
1.1.9. | Lovos pavertimas į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas: būtina.
1.1.10. | Lovos pavertimo į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai: ≥ 12°/≥ 12°
1.1.11. | Sekcijų automatinio regreso funkcija: būtina. Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis ≥ 8 cm
1.1.12. | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu: būtina. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių.
1.1.13. | Lovos prailginimo funkcija: būtina. Ne mažiau nei 30 cm
1.1.14. | Kartu su lova pridemas ≥1 vnt. rankinis pultelis, pritaikytas pakabnimui ant lovos šono arba sumontuotas lovos šone. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, nugaros ir kojų sekcijos pakėlimo kampus, autokontūrą.
1.1.15. | Kartu su lova pridemas ≥1 vnt. valdymo pultas, skirtas medicinos personalui. Pultas integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą.
1.1.16. | Šoniniai apsauginiai rėmai: pagaminti iš plastiko arba metalo.
1.1.17. | Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba.
1.1.18. | Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm
1.1.19. | Lovos galai pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos.
1.1.20. | Lovos galai nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių.
1.1.21. | Lovos galai su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta. Būtina.
1.1.22. | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose: būtina.
1.1.23. | Lova su 4 ratukais, kurių skersmuo ≥ 150 mm
1.1.24. | Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema: būtina.
1.1.25. | Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: būtina.
1.1.26. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas: ≤ 220 x 100 cm
1.1.27. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė: ≥ 260 kg
1.1.28. | Kartu su lova pridedamas ≥1 vnt. poroloninis čiužinys. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ≥ 14 cm, atsparus dezinfekcijai.
1.1.29. | Lova su integruota baterija: būtina.
1.1.30. | Lovos el. maitinimo šaltinis: 220V ± 10 %, 50 Hz.
1.1.31. | Lateralinis čiužinio platformos pavertimas: būtina, ne mažiau 15°.
1.1.32. | CE ženklinimas: būtina. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas.
1.1.33. | Suteikiama ≥24 mėn. garantija.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ERGOTERAPIJOS STALAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Ergoterapijos stalas
2.1. | Ergoterapijos stalas | 1 | vnt
2.1.1. | Stalas skirtas ergoterapinėms veikloms, lavinimo pratimams, smulkiosios motorikos treniruotėms, grupinėms ar individualioms reabilitacijos procedūroms.
2.1.2. | Bendras dydis: 4000 × 1200 mm ( ±150 mm)
2.1.3. | Aukštis: reguliuojamas, min. 620 mm, max. 1270 mm ( ±50 mm)
2.1.4. | Konstrukcija (rėmas): plieninis, milteliais dengtas. Spalva: pasirenkama iš gamintojo paletės (pvz., balta, juoda, pilka)
2.1.5. | Stalviršio medžiaga: laminatas, MDF, arba faneruota plokštė, atspari drėgmei ir dezinfekcijai. Spalva: pasirenkama iš gamintojo paletės (pvz., balta, juoda, pilka, šviesus medis)
2.1.6. | Stalviršio apkrova: ne mažiau kaip 120 kg
2.1.7. | Garantija: ne mažiau kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4583-4046 2025-12-11 15:11:24