Spalva pažymėtas eilutes pildo Tiekėjas						Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR  PASIŪLYMO KAINA

REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS (NR. 10913-5)

VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2026 -__  -__

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas: |  |

| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.): |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

1.4. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius (toliau – Ligoninė, perkančioji organizacija), perka reagentus ir eksploatacines medžiagas (toliau – prekės) kartu su prekių panaudojimui (tyrimų atlikimui) reikalingų analizatorių, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (toliau – įranga, analizatorius), panauda. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

2.2. Visi siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, tinkami darbui su tiekėjo pagal panaudą siūloma įranga. Visos prekės turi būti siūlomos įrangos gamintojo. Jeigu reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu  pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos prekės yra adaptuotos šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.

2.3. Kartu turi būti teikiamos ir į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tyrimams atlikti reikalingos priemonės ir eksploatacinės medžiagos (kontrolinės medžiagos, tirpalai ir kiti reikmenys). Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai. Tiekėjas turi nurodyti siūlomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydį bei vieno tyrimo atlikimo įkainį (kaina), kuris bus vertinamas konkurso metu.

2.4. Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos  (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Paaiškėjus, kad tiekėjo numatytas reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų kiekis yra nepakankamas perkančiosios organizacijos numatytam tyrimų kiekiui, tiekėjas įsipareigoja pristatyti trūkstamus reagentus ir eksploatacines medžiagas savo sąskaita.

2.5. Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kiekvienos prekių serijos sertifikatų kopijos turi būti pristatomos kartu su prekėmis.

2.6. Pasiūlymo formoje būtina nurodyti reikalingus reagentus, kitas priemones ir kontrolines medžiagas (atliekant ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolę) įvertinant nurodytą tyrimų atlikimo skaičių. Vidaus kokybės kontrolė bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jeigu prie atskiros pirkimo dalies techninių reikalavimų nenurodyta kitaip). Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Papildomai 2 kartus per metus bus atliekamos išorinės kokybės kontrolės. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti.  Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamų tyrimų skaičių.

2.7. Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir būti paženklinti atitikties ženklu  CE, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.8. Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo perkančiajai organizacijai dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.

2.9. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laikus ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminus po atidarymo. Reagentų ir vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (jeigu prie atskiros pirkimo dalies nenurodyta kitaip).

2.10. Siūlomos panaudai įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos techninį aptarnavimą atliekantys specialistai turės galimybę nuotoliniu būdu prisijungti prie įrangos ir įvertinti analizatorių būklę, atlikti gedimų diagnostiką bei pašalinti nedidelius sutrikimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti patvirtinimą, kad tokia nuotolinio prisijungimo galimybė yra.

2.11. Siūloma įranga/programinė įranga turi būti suderinama ir Tiekėjo integruojama į Perkančiosios organizacijos laboratorinę informacinę sistemą (toliau – LIS) bei turi gebėti (neapsiribojant) priimti užsakymus iš LIS ir perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID. Tiekėjas turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui.

2.12. Siūloma įranga/ programinė įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nurodytus reikalavimus. Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu, kartu su įranga tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.13. Prekės pristatomos pagal perkančiosios organizacijos poreikį tiekėjo transportu ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.14. Tiekėjas įsipareigoja įrangą pristatyti į perkančiosios organizacijos nurodytą patalpą, ją surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti, paruošti darbui, suderinti/išbandyti, pateikti perkančiajai organizacijai įrangos instrukciją lietuvių ir originalo kalba, apmokyti perkančiosios organizacijos personalą perkančiosios organizacijos patalpose dirbti su įranga ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Siūloma įranga pristatoma kartu su: brūkšninių kodų skaitytuvu (kur taikoma), nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema/ (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu įranga valdoma išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojama su kompiuteriu.

2.15. Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, 04129 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.

2.16. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, patvirtinančius atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.17. Techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

3. Specialieji reikalavimai ir Tiekėjo siūlomos prekės ir kainos.

1 pirkimo dalis. REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS PILNAI AUTOMATIZUOTIEMS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI  SU ĮRANGA PANAUDAI

| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų /priemonių skaičius 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis |  | Vieno tyrimo įkainis, Eur be PVM | Maksimalaus tyrimų kiekio kaina Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo, šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 22 000 | - |  |  |  | - |
| 1.n | Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (Įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Šlapimo nuosėdų tyrimas automatizuotu būdu | 12 500 | - |  |  |  | - |
| 2.n | Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (Įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur: |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

Reikalavimai panaudai siūlomai įrangai:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos. Kartu su pristatoma įranga pateikiami įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |  | - |
| 2 | Tiekėjas panaudos būdu siūlo 1 (vieną) sistemą skirtą pilnai automatizuotam šlapimo (juostelinio ištyrimo) cheminių parametrų ir šlapimo dalęlių skaičiavimo ir vertinimo (mikroskopinių) tyrimų atlikimui. |  |  |
| 3 | Siūlomi analizatoriai turi būti tarpusavyje sujungti mechaniškai mėginių transportavimo jungtimi (kai nereikia mėgintuvėlio perkelti rankiniu būdu). Darbui šiais analizatoriais turi būti naudojami vieno tipo mėgintuvėliai. Nesiūlyti integruotos automatizuotos šlapimo (juostelinio ištyrimo) tyrimų ir šlapimo nuosėdų tyrimų sistemos. |  |  |
| 4 | Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami darbui su siūloma įranga. |  |  |
| 5 | Automatizuoto šlapimo (juostelinio ištyrimo) matavimo metodas - atspindžio fotometrija, refraktometrija, turbidimetrija arba lygiavertis. |  |  |
| 6 | Automatizuoto šlapimo nuosėdų tyrimo matavimo metodas - automatizuota skaitmeninė šlapimo nuosėdų fazių kontrasto mikroskopija ir /arba automatizuota skaitmeninė tėkmės morfologija ir /arba automatizuota fluorescentinė tėkmės citometrija ir /arba pakopinio skenavimo automatizuota skaitmeninė šlapimo dalelių mikroskopija. |  |  |
| 7 | Mėginio tipas: natyvinis šlapimo ėminys (ėminys neturi būti tyrimo metu papildomai veikiamas kokių nors veiksnių (centrifugavimas ar kt.)). |  |  |
| 8 | Minimalus mėginio tūris ≤ 5 ml. |  |  |
| 9 | Bendras automatizuoto šlapimo tyrimų sistemos našumas – ne mažiau kaip 50 pacientų tyrimų (cheminių parametrų + šlapimo nuosėdų) per valandą. |  |  |
| 10 | Būtina pastovaus mėginių padavimo galimybė (netrikdant darbo eigos nuolat įdėti ir išimti šlapimo mėgintuvėlius analizatoriaus darbo metu). |  |  |
| 11 | Visos analitės, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę, yra nustatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose. |  |  |
| 12 | Testo juostelių paėmimo sistema automatinė, testo juostelių kasetė arba talpykla apsaugota nuo aplinkos poveikio, panaudotoms juostelėms atskira talpa. Kiekviena tyrimų juostelių pakuotė turi unikalų ID su stabilumo instrumente laiku, galiojimo data, partijos numeriu. |  |  |
| 13 | Analizatoriuose turi būti pateikta informacija apie reagento ir / arba priemonės pavadinimą, reagentų ir / arba priemonių tinkamumo naudoti laiką po atidarymo, partijos Nr., likusio tūrio ir / arba tyrimų kiekį. |  |  |
| 14 | Būtina mėginio išmaišymo funkcija integruota analizatoriuje. |  |  |
| 15 | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški sekantiems parametrams: eritrocitai – intaktiniams eritrocitams ir/arba hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas- urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui; nitritai- nitritų jonams arba nitritams; gliukozė- gliukozei; leukocitai- intaktiniams ir/arba lizuotiems leukocitams/ histiocitams. |  |  |
| 16 | Privalomi juostelinio šlapimo tyrimo nustatomi parametrai: Spalva, Skaidrumas; Santykinis tankis; pH; Leukocitai (ląstelių skaičius 10^6/L ir (+)); Kraujas (ląstelių skaičius 10^6/L ir (+), jei eritrocitai arba g/L ir (+), jei hemoglobinas); Baltymas (g/L ir (+)); Gliukozė (mmol/L ir (+)); Nitritai (rasta / nerasta); Ketonai (mmol/L); Bilirubinas (µmol/L ir (+)); Urobilinogenas (µmol/L ir (+)); Vitaminas C (umol/L arba g/l). |  |  |
| 17 | Būtina galimybė aptikti askorbo rūgšties priemaišą šlapimo mėginyje, arba tyrimas turi būti nejautrus askorbo rūgšties priemaišai arba lygiavertis sprendimas askorbo rūgšties įtakai tyrimo rezultatams išvengti. |  |  |
| 18 | Privalomi šlapimo nuosėdų tiriami parametrai (dalelių skaičius tūryje arba dalelės /DPL ir /ar dalelės /MPL): Eritrocitai; Akantocitai; Leukocitai; Leukocitų sankaupos; Plokščiojo epitelio ląstelės; Pereinamojo epitelio ląstelės; Inkstų epitelio ląstelės; Bakterijos; Kristalai; Cilindrai, Grybai; Spermatozoidai; Gleivės |  |  |
| 19 | Galimybė šlapimo nuosėdų vertinimą atlikti atskirai be šlapimo automatinio cheminių parametrų ištyrimo. |  |  |
| 20 | Šlapimo tyrimų sistema, pagal vartotojo nustatytus kriterijus, atrenka mėginius automatizuotam šlapimo dalelių tyrimui ir iš automatinio cheminių parametrų analizatoriaus perkelia į šlapimo nuosėdų analizatorių automatizuotu būdu, be operatoriaus įsikišimo. Šlapimo tyrimų sistema, apdorojus cheminių parametrų rezultatus ir pasiekus arba viršijant vartotojo nustatytą ribinę reikšmę, atlieka šlapimo nuosėdų tyrimą. |  |  |
| 21 | Skaitmeninės mikroskopijos principu veikiančiuose analizatoriuose duomenų apdorojimo programoje pateikiamas atskiras kiekvieno šlapimo komponento kadruotas vaizdas atskiroje gardelėje, peržiūrimas kompiuterio ekrane. Vartotojas turi turėti galimybę perklasifikuoti nediferencijuotas /netinkamai diferencijuotas daleles. Papildomos subkategorijos: kalcio oksalato kristalai, kalcio fosfato kristalai, šlapimo rūgšties kristalai, kalcio karbonato kristalai, cistino kristalai, tirozino kristalai, leucino kristalai, cholesterolio kristalai, grūdėtas cilindras, vaškinis cilindras, hialininis cilindras, eritrocitų cilindras, leukocitų cilindras, epitelinis cilindras, riebalinis cilindras. |  |  |
| 22 | Analizatoriaus programinė įranga turi leisti automatinį rezultatų patvirtinimą pagal iš anksto nustatytas taisykles. |  |  |
| 23 | Analizatorius pateikia klaidų įspėjamuosius pranešimus (angl. flags / errors). |  |  |
| 24 | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau 2-jų lygių) atliekama kiekvieną dieną su kiekviena įranga. Integruota kokybės kontrolės valdymo sistema, patikrinanti kiekvieno reagento, kontrolinių medžiagų galiojimo laiką, partijos pagaminimo numerį. Galimybė kokybės kontrolės tyrimo rezultatus archyvuoti įrangoje. |  |  |
| 25 | Analizatorių programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir grafiškai pateikti kontrolinius brėžinius. Programinėje įrangoje turi būti pateikiami kasdieninės vidaus kokybės kontrolės duomenys, jų aprašomosios statistikos duomenys. |  |  |
| 26 | Analizatoriai turi integruotą ir /arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui. |  |  |
| 27 | Galimybė atspausdinti /išsaugoti pdf failu automatizuoto šlapimo ir šlapimo nuosėdų tyrimų ir kontrolinių tyrimų rezultatus. |  |  |
| 28 | Su įranga pateikiamas atlasas su pavaizduotomis ląstelėmis ir kitomis dalelėmis. |  | - |

Siūlomos panaudai -vienas (1) įrangos sistemos komplektas pilnai automatizuotam šlapimo cheminių parametrų ir mikroskopinių tyrimų atlikimui - įrangos duomenys

| 1 | Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Įrangos gamybos metai |  |
| 4 | Įrangos vertė, Eur be PVM |  |

2 pirkimo dalis. REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS PUSIAU AUTOMATIZUOTIEMS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGA PANAUDAI

| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų /priemonių skaičius 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis |  | Vieno tyrimo įkainis, Eur be PVM | Maksimalaus tyrimų kiekio kaina Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo, šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 17 000 | - |  |  |  | - |
| 1.n | Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (Įrašyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur: |  |  |  |
| Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

Reikalavimai panaudai siūlomai įrangai:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siūloma įranga turi būti nauja (įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 12 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos. Kartu su pristatoma įranga pateikiami įrodymus, kad įranga yra nauja (tinkamais įrodymais bus laikoma gamintojo informacija apie įrangos pagaminimo datą, serijos numerį ir kt.). |  | - |
| 2 | Tiekėjas panaudos būdu siūlo 1 (vieną) sistemą skirtą pusiau automatizuotam šlapimo (juostelinio ištyrimo) cheminių parametrų tyrimų atlikimui. |  |  |
| 3 | Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami darbui su siūloma įranga. |  |  |
| 4 | Automatizuoto šlapimo (juostelinio ištyrimo) matavimo metodas - atspindžio fotometrija arba lygiavertis. |  |  |
| 5 | Visos analitės nustatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose. |  |  |
| 6 | Į pasiūlymą turi būti įtrauktas įrangai tinkamas terminis popierius, jeigu toks yra būtinas tyrimų rezultatų ar kokybės kontrolės rezultatų spausdinimui. |  |  |
| 7 | Vidaus kokybės kontrolė (ne mažiau 2-jų lygių) bus atliekama kiekvieną dieną |  |  |
| 8 | Mėginio tipas: natyvinis šlapimo ėminys (ėminys neturi būti tyrimo metu papildomai veikiamas kokių nors veiksnių (centrifugavimas ar kt.)). |  |  |
| 9 | Minimalus mėginio tūris ≤ 3 ml. |  |  |
| 10 | Bendras automatizuoto šlapimo tyrimų sistemos našumas – ne mažiau kaip 50 tyrimų per valandą. |  |  |
| 11 | Privalomi juostelinio šlapimo tyrimo nustatomi parametrai: Spalva; Skaidrumas; Santykinis tankis; pH; Leukocitai (ląstelių skaičius 10^6/L ir (+)); Kraujas (ląstelių skaičius 10^6/L ir (+), jei eritrocitai arba g/L ir (+), jei hemoglobinas); Baltymas (g/L ir (+)) Gliukozė (mmol/L ir (+)) Nitritai (rasta / nerasta) Ketonai (mmol/L) Bilirubinas (µmol/L ir (+)) Urobilinogenas (µmol/L ir (+)) Vitaminas C (umol/L arba g/l) |  |  |
| 12 | Būtina, kad analičių parodymai būtų specifiški sekantiems parametrams: eritrocitai – intaktiniams eritrocitams ir/arba hemoglobinui, mioglobinui; bilirubinas- bilirubinui; urobilinogenas- urobilinogenui; ketonai- acetoacetinei rūgščiai; baltymas – albuminui; nitritai- nitritų jonams arba nitritams; gliukozė- gliukozei; leukocitai- intaktiniams ir/arba lizuotiems leukocitams/ histiocitams. |  |  |
| 13 | Būtina galimybė aptikti askorbo rūgšties priemaišą šlapimo mėginyje, arba tyrimas turi būti nejautrus askorbo rūgšties priemaišai arba lygiavertis sprendimas askorbo rūgšties įtakai tyrimo rezultatams išvengti. |  |  |
| 14 | Analizatoriai turi integruotą ir / arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui. |  |  |
| 15 | Analizatorius pateikia klaidų įspėjamuosius pranešimus (angl. flags/ errors). |  |  |

Siūlomos panaudai -vienas (1) įrangos sistemos komplektas pusiau automatizuotam šlapimo cheminių parametrų ir mikroskopinių tyrimų atlikimui - įrangos duomenys

| 1 | Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Įrangos gamybos metai |  |
| 4 | Įrangos vertė, Eur be PVM |  |

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR, proc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.

** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).