TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės 

	1
	2
	3
	4

	1
	Rentgeno spinduliams laidus mobilus operacinis stalas 
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	

	1.1. 
	Stalo valdymas
	1. Elektrinis arba elektrohidraulinis, atliekamas valdymo pulto pagalba

2. Stalviršio „plaukiojantys“ judesiai (sklandūs, laisvi (nemotorizuoti) išilginiai, skersiniai bei įstrižiniai poslinkiai) valdomi prie stalviršio pritvirtinto manipuliatoriaus (specialios valdymo rankenos) pagalba.

3. Apsauga nuo netyčinių, nepageidaujamų stalviršio judesių atsiradimo.
	

	1.2.
	Stalviršis
	1. Pagamintas iš rentgeno spinduliams laidaus anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos;

2. Laidumas rentgeno spinduliams ekvivalentiškas ≤ 0,8 mm Al;

3. Vientisas, ≥ 230 cm ilgio;

4. Sukomplektuotas su fiksuojamu prie stalviršio čiužiniu 
	

	1.3.
	Trendelenburgo/anti Trendelenburgo padėties reguliavimo ribos
	≥ ± 20°
	

	1.4.
	Stalviršio pozicionavimas
	1. Maksimalus išilginis poslinkis ≥ 90 cm;

2. Maksimalus skersinis poslinkis ≥ 20 cm;

3. Maksimalus įstrižinis poslinkis ≥ 92 cm;

4. Maksimalus izocentrinis šoninis pavertimas ≥ ± 15°;

5. Maksimalus stalviršio poslinkis vertikalia kryptimi (aukščio reguliavimas) ≥ 36 cm;

6. Galvos atramos palenkimas ≥ ± 30°
	

	1.5.
	Rentgeno spinduliams laidžios, kitų operacinio stalo konstrukcijų neužstojamos stalviršio dalies ilgis (įskaitant papildomai prijungiamą rentgeno spinduliams pralaidžią galvos atramą)
	≥ 182 cm 
	

	1.6.
	Maksimalus paciento svoris
	≥ 250 kg
	

	1.7.
	Stalo mobilumas
	Operacinis stalas turi būti su ratukais, tačiau stacionarus darbinėje padėtyje (nurodyti, kokiu būdu yra užrakinamas siūlomo operacinio stalo stacionarumas bei stabilumas)
	

	1.8.
	Elektros tiekimo šaltiniai
	1. 230V, 50 Hz elektros tinklas;

2. Vidinė baterija autonominiam maitinimui
	

	1.9.
	Prie stalviršio kraštų iš abiejų pusių pritvirtinti europinio tipo šoniniai bėgeliai, skirti papildomiems prietaisams bei stalo priedams tvirtinti
	Būtina, ne mažiau kaip 140 cm 
	

	1.10.
	Reguliuojamo palenkimo kampo, rentgeno spinduliams pralaidi galvos atrama
	Būtina
	

	1.11.
	Rankų ir kojų atramos iš abiejų pusių paciento pozicijos išlaikymui
	Būtina
	

	1.12.
	Anestezijos rėmas
	Būtina
	

	1.13.
	Fiksavimo diržas
	Būtina
	

	1.14. 
	Prie stalo krašto tvirtinamos užuolaidos tipo apsaugos nuo rentgeno spindulių, 0,5 mm Pb ekvivalentas, iš 3 pusių.
	Būtina
	

	
	Kiti reikalavimai
	
	

	1.15.
	Siūlomos įrangos pristatymas, diegimas bei naudotojų apmokymas
	Būtina
	

	1.17.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesių
	

	
	Galimybė įsigyti originalias

(arba joms lygiavertes)

atsargines dalis: tiekėjas turi

užtikrinti galimybę įsigyti

siūlomos prekės originalias

(arba joms lygiavertes)

atsargines dalis (jų tiekimą
rinkai) ne trumpiau kaip 5

metus (prašome nurodyti

konkrečią trukmę) nuo

prekės garantinio laikotarpio

pabaigos, išskyrus atvejus,

kai siūlomos prekės

originalios (arba joms

lygiavertės) atsarginės dalys

dėl objektyvių priežasčių
negali būti tiekiamos

Lietuvos Respublikos rinkai

(būtinas tiekėjo ir/arba

gamintojo atitinkamas

patvirtinimas). Pastaba:

Reikalavimas taikomas

vadovaujantis Lietuvos

Respublikos aplinkos

ministro 2022 m. gruodžio

13 d. įsakymu Nr. D1-401

patvirtinto aplinkos apsaugos

kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo II skyriaus 4.4.4.4

punktu.
	
	


