TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Parametrai 
	Parametrų reikšmės
	Pastabos

	1.
	Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas su intrakardinės echokardiografijos (angl. ICE) funkcionalumu
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	

	2.
	Prietaiso architektūra 
	1. Aktyvios jungtys davikliams: ≥ 4;

2. Apdorojimo kanalų: ≥ 11 mln.;

3. Palaikomas dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,0 MHz iki 21,0 MHz;

4. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ≥ 380 dB
Linijų tankumas ≥ 512;
	

	3.
	Prietaiso ergonomika
	1. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto;

2. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija;

3. Sukiojama į abu šonus po ≥ 90°;

4. Stiprinimo kompensavimo (angl. TGC) valdymas ≥ 8 lygių;

5. Integruoto jutiklinio ekrano įstrižainė ≥ 30 cm;


	

	4.
	Dvimačio vaizdo savybės
	1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija;

2. Aukštesnių harmonikų registravimas;

3. Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame tyrimo gylyje (vaizdo formavimas be fokuso zonų);


	

	5.
	Vienmatis vaizdinimas
	1. Audinių (pilkų spalvų skalėje);

2. Spalvinės tėkmės;


	

	6.
	Kraujotakos režimai:
	
	

	6.1.
	Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės 
	1. PW (pulsinis dopleris);

2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris);

3. CW (nuolatinės bangos dopleris);

4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija;

5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike;

6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija.
	

	6.2.
	Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės 
	1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija;

2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija;
3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu;

4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį.
	

	7.
	Vaizdų išsaugojimas


	1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą;

2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, 

3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė.
	

	8.
	Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės


	Matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 3,8 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis kaip 90°, kristalų kiekis ne mažesnis kaip 2000.
	

	9.
	Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės
	Linijinis daviklis, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 13,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis kaip 190.
	

	10.
	Intrakardinės echokardiografijos ultragarsinio daviklio valdiklis
	Suderinamo kateterio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5,0 iki 11,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis kaip 60. 
	

	11.
	Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise
	1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti;

2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui;

3. Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką (automatinis vaizdų atpažinimas, sienelių kontūro ir judesių detekcija, rezultatų pateikimas).

4. Sistema turi integruotą galimybę atlikti intrakardinę echokardiografiją (ICE) – realaus laiko ultragarsinį širdies struktūrų vaizdavimą iš širdies ertmių vidaus, naudojant specialų ultragarsinį kateterį, prijungiamą prie sistemos per tam skirtą valdiklį.
	

	12.
	DICOM standarto programinė įranga
	1. DICOM send arba DICOM store;

2. DICOM query & retrieve;

3. DICOM worklist.
	

	13.
	Vaizdo monitoriaus savybės
	1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis;

2. Ne mažesnė kaip 22 colio įstrižainė.
	

	14.
	Fiziologinių kreivių rodymas ekrane
	Sinchronizuota su vaizdu EKG
	

	15.
	Priedai ir jų savybės
	EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas
	

	16.
	Išėjimo sąsajos
	1. Ethernet;

2. HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI;

3. USB jungtis.
	

	17.
	Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų
	Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius
	

	18.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas
	

	19.
	Siūlomos įrangos pristatymas, diegimas bei naudotojų apmokymas
	Būtina
	

	20.
	Galimybė įsigyti originalias

(arba joms lygiavertes)

atsargines dalis: tiekėjas turi

užtikrinti galimybę įsigyti

siūlomos prekės originalias

(arba joms lygiavertes)

atsargines dalis (jų tiekimą

rinkai) ne trumpiau kaip 5

metus (prašome nurodyti

konkrečią trukmę) nuo

prekės garantinio laikotarpio

pabaigos, išskyrus atvejus,

kai siūlomos prekės

originalios (arba joms

lygiavertės) atsarginės dalys

dėl objektyvių priežasčių

negali būti tiekiamos

Lietuvos Respublikos rinkai

(būtinas tiekėjo ir/arba

gamintojo atitinkamas

patvirtinimas). Pastaba:

Reikalavimas taikomas

vadovaujantis Lietuvos

Respublikos aplinkos

ministro 2022 m. gruodžio

13 d. įsakymu Nr. D1-401

patvirtinto aplinkos apsaugos

kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	
	

	21.
	Naudotojo instrukcija
	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą.
	

	22.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	


