## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
KRANELIAI IR KOLEKTORIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KRANELIAI 3-JŲ KRYPČIŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
1. | KRANELIAI 3-JŲ KRYPČIŲ
1.1. | KRANELIAI 3-JŲ KRYPČIŲ | 150000 | vnt.
1.1.1. | Male/female/female jungtys korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido;
1.1.2. | rankenėlė pagaminta iš polikarbonato;
1.1.3. | atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui, atlaiko iki 2 bar spaudimą;
1.1.4. | saugi, patikima fiksacija ir atjungimas, paženklinti CE ženklu;
1.1.5. | sterilus (sterilizacija Gamma arba Beta spinduliuote), tėkmė reguliuojama fikstoriumi kas 45° (8 žingsniai), kuris turi taktilinį padėties indikatorių;
1.1.6. | komplektacijoje 2 skirtingų spalvų Luer-Lock tipo sandarūs kamštukai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KRANELIŲ KOLEKTORIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
2. | KRANELIŲ KOLEKTORIAI
2.1. | 3-JŲ KRYPČIŲ 3 KRANELIŲ KOLEKTORIUS | 680 | vnt.
2.1.1. | Kolektorių sudaro 3 kraneliai. Kranelio savybės: male/female/female jungtys, kranelio korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, kranelio rankenėlė pagaminta iš polikarbonato;
2.1.2. | Atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui (pateikti gaminto patvirtintus dokumentus);
2.1.3. | Paženklinti CE ženklu;
2.1.4. | Sterilus;
2.1.5. | Tėkmė reguliuojama rankenėle su fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai);
2.1.6. | Komplektacijoje 2 skirtingų spalvų užsukami kamštukai be angų, adapteris, kuris sukasi 360° aplink savo ašį, su 3 skirtingų spalvų rankenėlėmis.
2.2. | 3-JŲ KRYPČIŲ 5 KRANELIŲ KOLEKTORIUS | 500 | vnt.
2.2.1. | Kolektorių sudaro 5 kraneliai. Kranelio savybės: male/female/female jungtys, kranelio korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, kranelio rankenėlė pagaminta iš polikarbonato;
2.2.2. | Atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui (pateikti gaminto patvirtintus dokumentus);
2.2.3. | Paženklinti CE ženklu;
2.2.4. | Sterilus;
2.2.5. | Tėkmė reguliuojama rankenėle su fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai);
2.2.6. | Komplektacijoje 2 skirtingų spalvų užsukami kamštukai be angų, adapteris, kuris sukasi 360° aplink savo ašį, su 5 skirtingų spalvų rankenėlėmis.
2.3. | 3-JŲ KRYPČIŲ 3 KRANELIŲ KOLEKTORIUS SU 150 CM PRAILGINIMO LINIJA | 500 | vnt.
2.3.1. | Kolektorių sudaro 3 kraneliai. Kranelio savybės: male/female/female jungtys, kranelio korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, kranelio rankenėlė pagaminta iš polikarbonato;
2.3.2. | Atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui (pateikti gaminto patvirtintus dokumentus);
2.3.3. | Paženklinti CE ženklu;
2.3.4. | Sterilus;
2.3.5. | Tėkmė reguliuojama rankenėle su fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai);
2.3.6. | Komplektacijoje 2 skirtingų spalvų užsukami kamštukai be angų, adapteris, kuris sukasi 360° aplink savo ašį, su 3 skirtingų spalvų rankenėlėmis;
2.3.7. | Prailginimo linijos savybės: be DEHP, ne mažiau kaip150 cm ilgio.
2.4. | 3-JŲ KRYPČIŲ 5 KRANELIŲ KOLEKTORIUS SU 150 CM PRAILGINIMO LINIJA | 500 | vnt.
2.4.1. | Kolektorių sudaro 5 kraneliai. Kranelio savybės: male/female/female jungtys, kranelio korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, kranelio rankenėlė pagaminta iš polikarbonato;
2.4.2. | Atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui (pateikti gaminto patvirtintus dokumentus);
2.4.3. | Paženklinti CE ženklu;
2.4.4. | Sterilus;
2.4.5. | Tėkmė reguliuojama rankenėle su fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai);
2.4.6. | Komplektacijoje 2 skirtingų spalvų užsukami kamštukai be angų, adapteris, kuris sukasi 360° aplink savo ašį, su 5 skirtingų spalvų rankenėlėmis;
2.4.7. | Prailginimo linijos savybės: be DEHP, ne mažiau kaip150 cm ilgio.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | TRIŠAKIAI KRANELIAI AUKŠTO SLĖGIO INFIZIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
3. | Trišakiai kraneliai aukšto slėgio infuzijoms
3.1. | Trišakiai kraneliai aukšto slėgio infuzijoms | 3000 | vnt.
3.1.1. | Suderinami su aukštu slėgiu (iki 35bar/500psi);
3.1.2. | Su užsukama vyr. Luer jungtimi.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | KRANELIŲ BLOKAS SU BEADATINIAIS KONEKTORIAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
4. | Kranelių blokas su beadatiniais konektoriais
4.1. | 3 kranelių blokas su 4 beadatiniais konektoriais | 500 | vnt.
4.1.1. | Skirtas leisti vaistus, chemoterapinius vaistus, riebalinius tirpalus, kraują, paimti kraujo mėginį, nesukeliant hemolizės;
4.1.2. | Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo, permatomo korpuso;
4.1.3. | Neutralaus slėgio (± 0,01ml);
4.1.4. | Vidutinė tėkmė 156 ± 5 ml/min.;
4.1.5. | Liekamasis tūris 0,04 ml.;
4.1.6. | Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų;
4.1.7. | Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau 7 dienų;
4.1.8. | Kraneliai skirtingų spalvų;
4.1.9. | Blokas sujungtas neišardomai.
4.2. | 4 kranelių blokas su 5 beadatiniais konektoriais | 500 | vnt.
4.2.1. | Skirtas leisti vaistus, chemoterapinius vaistus, riebalinius tirpalus, kraują, paimti kraujo mėginį, nesukeliant hemolizės;
4.2.2. | Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo, permatomo korpuso;
4.2.3. | Neutralaus slėgio (± 0,01ml);
4.2.4. | Vidutinė tėkmė 156 ± 5 ml/min.;
4.2.5. | Liekamasis tūris 0,04 ml.;
4.2.6. | Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų.;
4.2.7. | Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau 7 dienų;
4.2.8. | Kraneliai skirtingų spalvų;
4.2.9. | Blokas sujungtas neišardomai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4759 2026-02-24 17:01:41