TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OTORINOLARINGOLO DARBO VIETOS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.4.  p.  ir 6 p. vykdomas žaliasis pirkimas:

    - Otorinolaringologo vietos įrangos komplektui taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punkto reikalavimai..

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 1.1.1 papunktyje nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Nurodyta Pirkimo dokumentuose specialiosiose sąlygose. |
| 1.2. | Jeigu įranga supakuojama į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pardavėjas pateikdamas įrangą Pirkėjui, pateikia įrangos antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). |

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įranga vienai LOR gydytojo darbo vietai įrengti | -visos pagrindinio modulio dalys turi būti integruotos į vieną bendrą sistemą ir turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą. |  |
| 2. | PAGRINDINIS MODULIS |  |  |
| 2.1. | Siurbimo sistema: |  |  |
| 2.1.1. | Vakuuminė siurbimo sistema | - Profesionali siurbimo sistema Siurbimo sistemos galingumas ≥55l/min. su automatiniu įsijungimu; - Ausies plovimo sistema. - oro srauto pratekėjimas ≥55 l/min; - vakuumas ne mažiau ≥85kPa; - siurbimo pratekėjimo reguliavimas ir slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas; - siurblys įmontuotas į darbo vietą; - vakuumo reguliatorius ir slėgio ekranas; - atsiurbimo žarna; - atsiurbimo antgalių adapteris; - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras; - talpa su integruotu antibakteriniu filtru (komplekte nemažiau nei 30 vnt.); - sistemos praplovimas (higienos modulis) su pilnai automatiniu sistemos užpildymu; - būtina talpos apsaugos nuo perpildymo funkcija; - išskyrų talpa, pajungta prie kanalizacijos sistemos; - praplovimo sistema (higienos modulis) pajungta prie vandentiekio sistemos. - Sekreto talpos automatinis ištuštinimas - Automatinis sistemos praplovimas ir užpildymas. - Pajungimas prie vandentiekio ir nuotekų sistemų. |  |
| 2.2. | Suspausto oro sistema |  |  |
| 2.2.1. | Oro kompresorius | - sukeliantis slėgį ne mažiau 2bar; - oro srauto pratekėjimas ≥10 l/min; - oro slėgio reguliavimo galimybė; - nosies prapūtimo sistema su antgaliais Politzer tipo (vienas vaikiško dydžio, kitas universalaus dydžio). |  |
| 2.2.2. | Medikamentų buteliukai | - ne mažiau 3 stiklo buteliukai medikamentams purkšti |  |
| 2.3. | Ausies plovimo sistema |  |  |
| 2.3.1. | Vandens sistema | Ausies plovimo sistema pajungta prie vandentiekio ir kanalizacijos sistemos. - palaikoma vandens temperatūra reguliuojama ≥36ºC - vandens pratekėjimas reguliuojamas iki 500 ml/min Plovimo sistema; - kartu pateikiama su plovimo rankena, keičiamu antgaliu, aptaškymo apsauga; - guminiai vienkartiniai antgaliukai ausies praplovimui, ≥90 vnt. arba daugkartiniai adapteriai ≥3vnt. - specialus dubenėlis vandeniui iš ausies surinkti, su laikikliu skirtu pritvirtinti prie darbo vietos, automatiškai pašalinamas į kanalizaciją |  |
| 2.4. | Darbo vietos apšvietimas |  |  |
| 2.4.1. | LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai | - LED: ryškumas ≥90 kLux; - apšvietimo ploto skersmuo ribose nuo 25mm±5 mm iki 80 mm; - veikimas ≥20 000 valandų; - darbo laikas pilnai įkrauta baterija maksimaliu rėžimu ≥3,5 valandos; - įkrovimo laikas iki max. ≤5 valandos; - įtampa 100 - 230 V, 50/60 Hz - kompletacijoje kartu su: galvos lempa, pakraunama baterija, baterijos kroviklis, jungiamasis laidas; - akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies; - reguliuojama fokusavimo optika |  |
| 2.4.2. | LED šviesos modulis | - integruotas į pagrindinį darbo modulį - LED, ≥2 W / 200 kLux, ≥2 kanalų - LED apšvietimo laikas ≥50 000 valandų, - Laido ilgis: ≥1,80 m - skirtas tiesioginiam prijungimui prie endoskopų ir laringoskopų. |  |
| 2.4.. | Pneumotoskopas | - nešiojamas - rankena su AA tipo arba įkraunomis baterijomis - LED, ne blogiau kaip 2.5 V - Jungtis pneumatiniam testavimui - Vienkartiniai ausies antgaliai ne mažiau kaip 20 vnt. - Kriaušė skirta pneumatiniams testams |  |
| 2.5. | Pagrindinio modulio komplektacija |  |  |
| 2.5.1. | Pagrindinį modulį sudaro | - siurblys įmontuotas į darbo vietą; - suspausto oro sistema; - ausies plovimo sistema; - galvinio šviestuvo laikiklis; - momentinė veidrodėlių pašildymo sistema; - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo laikikliai; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų ir 1 lankstaus endoskopo dezinfekavimo laikikliai; |  |
| 3. | ENDOSKOPAI |  |  |
| 3.1. | Lankstus video endoskopas | - distalinio galo skersmuo: 3,4 ± 0,5 mm; - darbinis ilgis: 310mm ± 20mm; - matymo laukas: ≥80° ; - užlenkimo kampas ne mažiau: 130° ± 10°; - matymo gylis ne blogiau kaip nuo 1,5 mm ± 1,5 mm iki 50 mm; - integruotas LED šviesos šaltinis; - dezinfekuojamas - USB arba lygiavertė jungtis sąsajai su kompiuteriu |  |
| 3.2. | Standus endoskopas | - darbinis ilgis: 150 mm ± 20 mm; - matymo kampas: 0°; - storis: 2.9 mm ± 0,2 mm; |  |
| 3.3. | Standus endoskopas | - darbinis ilgis: 187 mm ± 20 mm; - matymo kampas: 30°; - storis: 2.7 mm ± 0,2 mm; |  |
| 3.4. | Ekranas su integruotu kompiuteriu (all-in-one), skirtas naudoti kartu su endoskopų moduliais | - Liečiamas ekranas, kurio skiriamoji geba ≥ 1920x1080; - ekrano įstrižainė ≥ 23“ - su integruota programa, pacientų registravimui, duomenų kaupimui, tyrimų išsaugojimui; - atminties talpa ne mažiau kaip 250GB - galimybė perkelti duomenis į atskirą laikmeną (USB atmintinę); |  |
| 3.5. | Vaizdo kamera standiems endoskopams | - skiriamojo geba ≥ 1920x1080; - vaizdo jutiklio technologija ≥ 2MP |  |
| 4. | PACIENTO KĖDĖ |  |  |
|  |  | - elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 150 mm; - atlenkiamas nugaros atlošas; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį ne mažiau 180°; - kėdės sėdimosios dalies plotis (neįskaitant porankių) ≥480 mm; - atrama galvai; - kojų atrama - rankų atramos - galvos atramos padėtis reguliuojasi; - atlošo pasvirimo kampo reguliavimo eiga ≥65°; - maksimali apkrova ≥140 kg; - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti dirbtine oda; |  |
| 5. | GYDYTOJO KĖDĖ |  |  |
|  |  | - sėdynė su paminkštintu pagrindu; - plieninis pagrindas; - aukštos kokybės dirbtinės odos arba lygiavertis apmušalas; - aukščio reguliavimas dujiniu spyruokliniu mechanizmu, valdomu plieniniu kojiniu jungikliu; - ≥5 ratukai; - aukštis reguliuojamas ne mažesnio diapazono 55 cm – 75 cm - su nugaros atlošu; - maksimali apkrova ≥130 kg. |  |
| 6. | AUDIOMETRAS |  |  |
|  |  | - Atliekami testai: Orinė, kaulinė, kalbinė ir laisvo lauko audiometrija; SISI; Langenbeck; Stenger; ABLB; Toninis Decay; MHA; Aukštų dažnių audiometrija. - Išėjimai audiometro priedams pajungti: Kauliniam zondui; Audiometrinėms ausinėms; Paciento atsako mygtukui; Laisvo lauko kolonėlėms; Ausinėms, skirtoms aukštų dažnių audiometrijai. - Dažnių diapazonas: Ne siauresnėse ribose kaip nuo 125 Hz iki 8000 Hz. - Aukštų dažnių diapazonas: Ne siauresnėse ribose kaip nuo 9000 Hz iki 16000 Hz. - Garso stiprumas: Reguliuojamas pasirinktinai 1, 2 arba 5 dB žingsniu. - Ryšys su pacientu: Paciento atsako mygtukas; Mikrofonas perduoti informaciją pacientui - Programinė įranga: Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų saugojimui bei perkėlimui į kompiuterį. - Komplektacija: Klinikins audiometras; Kaulinis zondas; Audiometrinės ausinės; Audiometrinės ausinės; Paciento atsako mygtukas; Programinė įranga; Laisvo lauko kolonėlės (≥2 vnt.). |  |
| 7. | TIMPANOMETRAS |  |  |
|  |  | - Tipas: Rankinis (nešiojamas) tipanometras - Vidinė atmintis: Talpina ne mažiau 30 pacientų duomenis - Daviklio toninis signalas: Dažnis 226 ± 5 Hz; Garso lygis 85 ±5 dB. - Slėgio diapozonas: Ne siauresnėse ribose kaip nuo -700 daPa iki +500 daPa - Ausies tūrio matavimas: Tūrio matavimo ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,2 iki 5,0 ml. - Refleksų tipas: Ipsilateraliniai. - Refleksų dažniai: Pasirenkami, ne mažiau reikšmių kaip 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz. - Refleksų lygiai: Pasirenkami, ne mažiau reikšmių kaip 100dB, 95dB, 90 dB, 85dB. - Reflekso tono trukmė: Ne ilgiau kaip 0,6 s. - Automatinis tyrimo stabdymas aptikus refleksus. - Galimybė perduoti duomenis į kompiuterį - Maitinimas. Iš paprastų arba pakraunamų baterijų - Komplektacija: Baterijos (ne mažiau kaip 1 komplektas); Ausų kištukų rinkinys (≥2 vnt.); Dėklas nešiojimui. |  |
| 8. | INSTRUMENTŲ IR ENDOSKOPŲ MODULIS |  |  |
|  |  | - Šildomas endoskopų laikiklis; - Kiuvetė panaudoto endoskopo laikymui; Instrumentų spintelė - Lentynėlės skirtos laikyti instrumentams; - Ištraukiamas papildomas paviršius rašymui; - 1 stalčius panaudotiems instrumentams laikyti; - 1 paprastas stalčius; |  |
| 9. | INSTRUMENTAI |  |  |
|  |  | - 5 vnt. ausies vamzdelis HARTMANN tipo arba lygiavertis. Nerūdijančio plieno. Vidinis diametras 2,0 mm. ±0.5 mm Išorinis diametras 3,3 mm ±0.5 mm - 5 vnt. ausies vamzdelis HARTMANN tipo arba lygiavertis. Nerūdijančio plieno. Vidinis diametras 3,2 mm. ±0.5 mm Išorinis diametras 4,3 mm ±0.5 mm - 5 vnt. ausies vamzdelis HARTMANN tipo arba lygiavertis. Nerūdijančio plieno. Vidinis diametras 4,0 mm. ±0.5 mm Išorinis diametras 5,2 mm ±0.5 mm - 5 vnt. ausies vamzdelis HARTMANN tipo arba lygiavertis. Nerūdijančio plieno. Vidinis diametras 4,0 mm. ±0.5 mm Išorinis diametras 5,2 mm ±0.5 mm - 10 vnt. Vatos aplikatorius trikampės formos, dantytas. Galiuko diametras 0,9 mm. ±0.2 mm. Bendras ilgis 130 mm. ±5.0 mm - 2 vnt. Pincetas Lucae tipo arba lygiavertis. Bendras ilgis 14 cm. ±1 cm - 2 vnt. Ausų kabliukas Wagener tipo arba lygiavertis. Bendras ilgis 16 cm. ±1 cm. Dydis 2 mm ±0.5 mm - 1 vnt. Tilley tipo arba lygiavertės tvarsčių ir kempinės laikymo žnyplės - 4 vnt Ausų/nosies skėtiklis vaikams. Nerūdijančio plieno. Visas ilgis 13 cm. ±1 cm Mentelės ilgis 2,1 cm. ±0.2 cm - 4 vnt. Ausų/nosies skėtiklis. VIENNA tipo arba lygiavertis. Nerūdijančio plieno. Visas ilgis 14 cm. ±1 cm Mentelės ilgis 2,6 cm ±0.2 cm - 4 vnt. Ausų/nosies skėtiklis. VIENNA tipo arba lygiavertis. Nerūdijančio plieno. Visas ilgis 14 cm. ±1 cm Mentelės ilgis 2,95 cm ±0.2 cm - 4 vnt. Ausų/nosies skėtiklis. VIENNA tipo arba lygiavertis. Nerūdijančio plieno. Visas ilgis 14 cm. ±1 cm Mentelės ilgis 3,3 cm ±0.2 cm - 2 vnt. Siurbimo kaniulė Saugrohr tipo arba lygiavertė. Lenkta, bendras ilgis 9 cm. ±1 cm Diametras 1,5 mm. ±0.5 mm - 2 vnt. Siurbimo kaniulė Saugrohr tipo arba lygiavertė. Lenkta, bendras ilgis 11 cm. ±1 cm Diametras 3 mm. ±0.5 mm - 1 vnt. Skalpelio rankena. Bendras ilgis 12 cm. ±1 cm - 100 vnt. Skalpelio ašmenys Nr.10 - 1 vnt. Ausies kilpelė. Bendras ilgis 16,5 cm. ±1 cm - 1 vnt. Kamertonas c = 128 Hz - 5 vnt. Gerklų veidrodėlis su rankenėle, 22 mm. ±2 mm |  |
| 10. | BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| 10.1. | Pristatymas, montavimas, instaliavimas, personalo apmokymas | M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna. |  |
| 10.2. | Garantija | - ne mažiau 24 mėnesių |  |
| 10.3. | Aplinkosauginis reikalavimas | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 10.5. | Įrangos naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |

______________________