Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis.

Pirkimo dalis. Mobili odontologinė sistema;

Pirkimo dalis. Mobili odontologinė kėdė pacientui;

Pirkimo dalis. Gydytojo kėdutė;

Pirkimo dalis. Intraoralinė kamera;

Pirkimo dalis. Didinamieji odontologo akiniai;

Pirkimo dalis. Plombų kietinimo lempa;

Pirkimo dalis. Apekso lokatorius;

Pirkimo dalis. Mobilus dantų rentgeno aparatas.

Visa perkama įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

I. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobili odontologinė įranga susidedanti pritakyta vežimui ir nešimui (pvz., lagaminas ir ant jo dedamas vežimėlis) iš 2 dalių: lagamino ir vežimėlio | Būtina |
| 2 | Esant poreikiui, lagaminas nuimamas nuo vežimėlio ir nešamas | Būtina |
| 3 | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – 5 punkte nurodyti instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina |
| 4 | Lagamino svoris | Ne daugiau 12 kg. |
| 5 | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED arba lygiaverte šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED arba lygiaverte šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Būtina |
| 6 | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l. | Būtina |
| 7 | Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min. | Būtina |
| 8 | Skysčių surinkimo konteineris | Talpa ne mažiau kaip 1 l. |
| 9 | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina |
| 10 | Instrumentų valdymo pedalas | Disko formos |
| 11 | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 50 dB |
| 12 | Vežimėlio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. |
| 13 | Vežimėlio matmenys | Ne daugiau kaip 45 x 40 x 55 cm |
| 14 | Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti | Būtina |
| 15 | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED arba lygiavertis šviestuvas | Būtina |
| 16 | Šviestuvo šviesos intensyvumas | Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu |
| 17 | Šviestuvo sensorinis valdymas | Būtina |
| 18 | Šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 CRI |
| 19 | Kampiniai antgalis | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |
| 20 | Greitinantis antgalis | Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |
| 21 | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

II. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ PACIENTUI (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sulankstoma | Būtina |
| 2 | Nešiojama ir vežiojama | Būtina |
| 3 | Svoris | Ne daugiau kaip 20 kg |
| 4 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 150 kg |
| 5 | Sulankstytos kėdės matmenys ne daugiau kaip 65 x 45 x 65 cm | Būtina |
| 6 | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |
| 7 | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina |
| 8 | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

III. PIRKIMO DALIS. GYDYTOJO KĖDUTĖ (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nešiojama, krepšys komplekte | Būtina |
| 2 | Svoris | Ne daugiau kaip 6 kg |
| 3 | Reguliuojamas aukštis. Apatinė padėtis ne daugiau kaip 55 cm, viršutinė – ne mažiau kaip 65 cm. | Būtina |
| 4 | Komplekte primontuojamas nugaros atlošas | Būtina |
| 5 | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

IV. PIRKIMO DALIS. INTRAORALINĖ KAMERA (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Programa lietuvių kalba | Būtina |
| 2 | Nuotraukų rezoliucija ne prasčiau negu 1024 x 768 pikselių | Būtina |
| 3 | Vaizdo rezoliucija ne prasčiau negu 640 x 480 pikselių | Būtina |
| 4 | Ne mažiau kaip 8 LED arba lygiavertės technologijos lempučių apšvietimas | Būtina |
| 5 | Pritaikyta nuotraukoms tiek dantims iš išorinės pusės, tiek vidinės | Būtina |
| 6 | Autofokusavimo funkcija | Būtina |
| 7 | USB jungtimi sujungta su kompiuteriu | Būtina |
| 8 | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

V. PIRKIMO DALIS. DIDINAMIEJI ODONTOLOGO AKINIAI (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Galilean tipo arba lygiavertė optika | Būtina |
| 2 | Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas arba lygiavertis) | Būtina |
| 3 | Didinimas | 3.6x – 3.9x ribose |
| 4 | Vieno okuliaro svoris | Ne daugiau kaip 18 g. |
| 5 | Okuliarai pagaminti iš titano arba lygiaverčio metalo | Būtina |
| 6 | Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniame atstume | Ne mažiau kaip 65 mm |
| 7 | Vaizdo gylis | Ne mažiau kaip 100 mm |
| 8 | Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą | Iš ne mažiau kaip 5 skirtingų variantų |
| 9 | Galimybė pasirinkti akinių rėmo spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |
| 10 | Galimybė pasirinkti okuliarų spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų |
| 11 | Komplektuojamas su LED arba lygiavertės šviesos komplektu (LED arba lygiavertė lempa, baterija su šviesos intensyvumo valdikliu, pakrovėjas, UV filtras) | Būtina |
| 12 | LED arba lygiavertės šviesos intensyvumas | Ne blogiau kaip 25.000 lux 35 cm atstumu |
| 13 | Apšvietimo laukas | Ne mažiau kaip 70 mm skersmens apskritimas 35 cm atstumu |
| 14 | LED arba lygiavertės šviesos svoris | Ne daugiau kaip 20 g. |
| 15 | Ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai, nustatomi baterijoje | Būtina |
| 16 | Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 6 valandų darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu | Būtina |
| 17 | Baterijos svoris | Ne daugiau 160 g. |
| 18 | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

VI. PIRKIMO DALIS. PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED tipo arba lygiavertė | Būtina |
| 2 | Su įkraunama baterija | Būtina |
| 3 | Šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 1000 mW/cm² | Būtina |
| 4 | Ne mažiau kaip 3 kietinimo režimai | Būtina |
| 5 | Ne mažiau kaip 4 kietinimo laikai | Būtina |
| 6 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |

VII. PIRKIMO DALIS. APEKSO LOKATORIUS (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Su įkraunama baterija ir pakrovėju | Būtina |
| 2 | Ekrano skersmuo | Ne mažiau 4,5 colio |
| 3 | Matmenys | Ne daugiau 90 mm ilgis, 90 mm plotis, ir 120 mm aukštis |
| 4 | Komplektacija | Komplekte su laidu: -į laidą jungiamas adatėlių laikiklis (ne mažiau 4 vnt.); -lūpiniai kontaktai (ne mažiau 4 vnt.) |
| 5 | Svoris | Ne daugiau 350 g |
| 6 | Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba | Būtina |
| 7 | Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo | Būtina |
| 8 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |

VIII. PIRKIMO DALIS. MOBILUS DANTŲ RENTGENO APARATAS (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Mobilus dantų rentgeno aparatas |  |  |
| 1.1 | Nešiojamas | Būtina |
| 1.2 | Ant tubuso skaidrus arba lygiavertės technologijos apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Būtina |
| 1.3 | Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui | Panaudota anglies nano arba lygiavertė technologija |
| 1.4 | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina |
| 1.5 | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 65 kV |
| 1.6 | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2.5 mA |
| 1.7 | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,4 mm |
| 1.8 | Automatinis parametrų nustatymas | Pasirinkus dantų grupę |
| 1.9 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina |
| 1.10 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas |
| 1.11 | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,3 mm |
| 1.12 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |
| 2. Skaitmeninė radioviziografijos sistema |  |  |
| 2.1 | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: - Jutiklis; - Laikiklio jutikliui komplektas; - Programinė įranga; - Vienkartinės higieninės įmautės | Būtina. |
| 2.2 | Jutiklio išoriniai matmenys | Ne daugiau nei 28 x 38 mm. |
| 2.3 | Aktyvusis jutiklio plotas. | Ne mažiau nei 650 mm2 . |
| 2.4 | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau 19 µm. |
| 2.5 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau 16 lp/mm. |
| 2.6 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi. | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. |
| 2.7 | Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą | Būtina |
| 2.8 | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m. |
| 2.9 | Programinė įranga. | Būtina. |
| 2.10 | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė. | Būtina. |
| 2.11 | Programos gebėjimas dirbti su Windows 11 | Būtina. |
| 2.12 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, teikiant pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba kitus lygiaverčius dokumentus: katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.