TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – termovizoriai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Termovizoriai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termovizoriai (1 komplektas) Lentelė Nr. 1 | 6 |
| 2. | Termovizoriai (2 komplektas) Lentelė Nr. 2 | 11 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Techniniai reikalavimai 1 komplektui pateikiami lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |
| 1. | Ekranas ne mažesnis kaip 3,5“, lietimui jautrus, ne mažiau kaip 640x480 taškų |
| 2. | Detektorius ne mažiau 19100 pikselių |
| 3. | Erdvinė skyra ne blogesnė nei 3,7 mrad |
| 4. | Šiluminis jautrumas ne blogiau kaip 0,070C |
| 5. | Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -20 °C iki +400 °C arba didesnis |
| 6. | Matavimo paklaida – ne didesnė kaip ±2 °C arba ±2 procentai nuo matuojamos vertės |
| 7. | Termovizorius privalo turėti objektyvo apsaugą |
| 8. | Minimalus fokusavimo atstumas ne daugiau kaip 40 cm |
| 9. | Skaitmeninė kamera ne mažiau kaip 5 megapikselių |
| 10. | Keičiamas emisijos koeficientas 0,01 ... 1,00 ribose su žingsniu 0,01 |
| 11. | Ne mažiau kaip 4 atvaizdavimo režimai: IR vaizdas, matomas vaizdas, termovaizdas matomame vaizde, Multispektrinis vaizdas - IR vaizdas su objektų vizualizacija, leidžiantis įskaityti žymėjimus/ užrašus ant elektros įrenginių |
| 12. | Radiometrinių nuotraukų darymas .jpg formatu |
| 13. | Ne mažiau kaip 5 spalvinės paletės |
| 14. | Vidinė atmintis su bevieliu nuotraukų perdavimu į paskyrą „debesyse“ |
| 15. | Integruotos USB jungtis, Wi-Fi |
| 16. | Aplinkos darbo temperatūra: nuo -15°C (arba žemesnė) iki +40 °C (arba didesnė) |
| 17. | Aplinkos darbo drėgmė nuo 10% iki 90%, nesikondensuojanti |
| 18. | Prietaiso svoris su baterija – ne daugiau kaip 600 g |
| 19. | Ličio jonų baterija (pakraunamas akumuliatorius) su elektros tinklo įkrovikliu (netinka buityje naudojami pakraunamos baterijos AA, AAA, D, LR) |
| 20. | Darbo laikas su pilnai įkrauta baterija: ne mažesnis kaip 3,5 val. |
| 21. | Automatinis terminis derinimas pagal pasirinktą tašką ekrane |
| 22. | Atsparus smūgiams korpusas – ne mažiau 25 g |
| 23. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn bei pilnas garantinis aptarnavimas Lietuvoje. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |
| 24. | Programinė įranga, kuri turi žemiau išvardintas funkcijas: Termovizinių nuotraukų analizė uždedant neribotą skaičių taškų, laisvai pasirenkamų plotų; Ataskaitų rengimo funkcija |
| 25. | Komplekte privalo būti: termovizorius, lagaminas transportavimui ir nešiojimui, įkroviklis iš elektros lizdo, pakraunami akumuliatoriai – 1 vnt., programinė įranga, termovizoriaus kalibravimo sertifikatas. |

5.2. Techniniai reikalavimai 2 komplektui pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |
| 1. | Prietaiso tipas – kišeninis, ne didesnis kaip 140 x 90 x 35 mm |
| 2. | Ne mažesnis kaip 3“ 640x480 taškų lietimui jautrus LCD ekranas |
| 3. | Detektoriaus dydis ne mažesnis nei 75000 taškų |
| 4. | Regos laukas 35°...40° x 25°...30° |
| 5. | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip –200C...+ 4000C |
| 6. | Matavimo paklaida ne didesnė nei 20C ar 2% nuo nuskaitymo |
| 7. | Terminis jautrumas (NETD) ne blogiau nei 0,050C |
| 8. | Integruota video kamera ne blogesnė kaip 5M taškų su LED pašvietimu |
| 9. | Atvaizdavimo režimai: tik termo vaizdas, tik video vaizdas, multispektrinis vaizdas, termo ir video vaizdas viename |
| 10. | Multispektrinio atvaizdavimo funkcija leidžianti įskaityti žymėjimus/užrašus ant elektros įrenginių |
| 11. | Matavimo taškas: matavimo taškas centre ir minimalios arba maksimalios temperatūros matavimo žymeklis judantis užduotame plote. |
| 12. | Vidinė atmintis ne mažiau 4500 radiometrinių ir foto nuotraukų komplektų |
| 13. | Termovaizdų failo formatas: radiometrinis jpg. |
| 14. | Automatinis nuotraukų perkėlimas į debesies saugyklą |
| 15. | Emisijos ir atspindėtos temperatūros korekcija |
| 16. | Tekstinių komentarų priskyrimas termo nuotraukai |
| 17. | Darbo laikas iš akumuliatorių ne trumpiau kaip 2.5 val. |
| 18. | Pilnas funkcionalumas esant aplinkos temperatūrai nuo -10°C iki +50°C |
| 19. | Svoris su akumuliatoriais ne daugiau nei 250g |
| 20. | IP klasė ne žemesnė nei IP54 |
| 21. | Sąsajos: USB, WiFi, Bluetooth |
| 22. | Komplektacija: Termovizorius, programinė įranga, akumuliatorius, instrukcija vartotojui, USB kabelis, dėklas nešiojimui, gamintojo sertifikatai. |
| 23. | Garantija ne mažiau kaip 2 metai termovizoriui ir 10 metų detektoriui bei pilnas garantinis aptarnavimas Lietuvoje. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |

  - Tiekėjas į Prekių įkainius turi įsiskaičiuoti Pirkėjo darbuotojų apmokymo dirbti su prietaisais kaštus. Pirkėjas, esant poreikiui, apie mokymų reikalingumą Tiekėją informuos iš anksto. Mokymai turės būti organizuojami Pirkėjo patalpose ne daugiau 15 darbuotojų arba esant poreikiui nuotoliniu būdu per Microsoft Teams šalių tarpusavyje suderintu laiku.

  - Radiometrinių matavimų mokymus turi vesti ir Pirkėjo darbuotojus apmokyti ne žemesnio kaip II lygio termografijos specialisto kvalifikaciją atitinkantis Tiekėjo specialistas.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 10:00 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 20,00 EUR (dvidešimties eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos  gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikta eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų (jeigu Prekių gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis.