# Specialieji reikalavimai Jodo (I-125) radioaktyviems šaltiniams

(orientacinis kiekis 6000 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ## Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Radioktyvaus šaltinio konstrukcija | Radioaktyvi medžiaga (Jodas-125) patalpinta cilindro formos titano kapsulėje. |
|  | Šaltinių aktyvumo pasirinkimas | Radioaktyvių šaltinių aktyvumas pasirenkamas iš ≥20 skirtingų variantų diapazone nuo 7 iki 37 MBq (ne siauresniame už nurodytą) |
|  | Šaltinių pateikimas | Šaltiniai tiekiami patalpinti į kartridžus (cartridge) |
|  | Šaltinių sujungimas tarpusavyje | - Šaltinius procedūros metu galima sujungti į pageidaujamo ilgio grandinėlę su galimybe pasirinkti norimą tarpą tarp šaltinių. - Mažiausias atstumas tarp sujungtų šaltinių centrų - ne daugiau 5 mm. - Šaltinių sujungimui naudojami sujungėjai turi būti besirezorbuojantys (ištirpstantys per 120-180 dienų), sterilūs, patalpinti į kartridžus. |
|  | Šaltinių vizualizacija implantavimo metu | Šaltiniai vizualizuojami ultragarso pagalba |
|  | Kartridžas (cartridge) suderinamas su Kauno klinikų turima šaltinių sujungimui į grandinėles ir šaltinių implantacijai naudojama firmos “C.R. Bard, Inc.” sistema “ProLink” | Būtina |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |
|  | Tiekėjas/gamintojas įsipareigoja, kad netinkamus, nenaudotus radioaktyviuosius šaltinius bus galima grąžinti atgal tiekėjo/gamintojo lėšomis | Būtina |